## 设备对照列表
工作表名 | 对应设备型号
UG-11系列血脂尿酸仪 | UG-11 Air血糖尿酸测试仪、UG-11 Code血糖尿酸测试仪
安稳+Air血糖仪 | 安稳+Air血糖仪
金稳+Air血糖仪 | 金稳+Air血糖仪
hpalc系列 | 三诺智惠血糖仪（GM501 Air）、三诺优智血糖仪（SC301 Air）、SG901 Air血糖仪、三诺臻准2000血糖仪、安捷+血糖仪
WL-1系列 | 蓝牙WL-1血糖仪、蓝牙WL-2血糖仪、蓝牙WL-4血糖仪、蓝牙MTM-1血糖仪、蓝牙MTM-2血糖仪
亲智血糖仪 | 亲智血糖仪
诺凡BA-803血压计 | 诺凡BA-803血压计
诺凡BA-806血压计 | 诺凡BA-806血压计
注意：下方切换工作表可查看不同类型设备的错误码信息

## 通用错误码
错误编码 | 错误内容 | 简略版回复 | 产生原因 | 解决办法
E-0 | 仪器异常 | 仪器自检异常，请重复测试，若仍然出现E-0，请与客服联系。 | 仪器存储数据错误 | 仪器自检异常，请重复测试，若仍然出现E-0，请与客服联系。
仪器测试通信错误
E-1 | 电力不足 | 电池电量低，请更换电池再进行使用。 | 电池安装不正确。 | 重新安装电池。
|  |  | 电池电力不足。 | 更换电池。
|  |  | 试条未被正确插入或试条没有被完全插入。 | 正确插入试条，文字正面朝上，将试条插口端推到底。
|  |  | 仪器死机。 | 取出电池，等3分钟以上，重新安装电池。
E-2 | 超过仪器测试温度范围 | 超过仪器测试温度范围。请将仪器和试条在测试温度环境中平衡30分钟。 | 环境温度不在测试温度范围内。 | 仪器测试温度环境由试条测试温度决定，通常为10℃-40℃，不同试条稍有不同，详细请阅读配套测试条使用说明书，确定测试环境温度范围，并将仪器与试条放在测试环境温度范围内30分钟，再进行测试。
|  |  | 手握持了仪器温度感应器所在部位，导致仪器温度感应异常。 | 仪器的温度传感器在试条插口附件，测试时请勿抓握此处。
E-3 | 测试操作错误 | 测试操作错误，请按标准测试操作进行测试。 | 测试操作错误； | 请更换试条并按照标准的测试方法再次测量。
|  |  | 试条过期或受潮； | 请更换新试条测试。
|  |  | 试条重复使用； | 试条为一次性用品，请更换新试条进行测试。
|  |  | 试条拿出来超过3分钟。 | 在拿出试条后立刻进行测试。
E-4 | 校正码检验失败 | 校正码检测失败，请拔出密码牌重新插入。若未不成功请联系经销商或厂家。 | 校正码检测失败 | 请拔出密码牌重新插入。若未成功请联系客服。
E-6 | 仪器自诊失败 | 仪器自诊失败，请更换新试条重新插入，若仍然出现E-6,请与客服联系。 | 仪器自诊失败 | 请更换新试条重新插入，若仍然出现E-6,请与客服联系。
E-7 | 吸样不足 | 血样不足，请更换试条重新测试 | 操作不当，血样没有完全充满反应腔 | 请更换新试条重新进行测试，等待试条吸入足量血样后再移开血样。
E-8 | 吸样不畅 | 吸样不畅，请更换试条重新测试，并控制试条吸血口轻触血滴。 | 试条吸血口过分贴紧手指 | 吸样不畅，请更换试条重新测试，并控制试条吸血口轻触血滴。
E-9 | 红细胞压积异常 | 红细胞压积异常，请重复测试，如重复出现E-9，请到医院就诊。 | 红细胞压积异常 | 请重复测试，如重复出现E-9，请到医院就诊。
LO | 测试结果低于仪器测量范围 | 测试结果低于仪器测量范围，请重复测试，若出现相同情况，请到医院就诊。 | 实际检测值低于仪器测量范围； | 请更换试条并按照标准的测试方法再次测量，若出现相同情况，请到医院就诊。
|  |  | 测试操作错误； | 请更换试条并按照标准的测试方法再次测量，若出现相同情况，请到医院就诊。
|  |  | 试条过期或变质； | 请更换新试条重新进行测试。
|  |  | 仪器、试条的温度过高或过低； | 仪器测试温度环境由试条测试温度决定，通常为10℃-40℃，不同试条稍有不同，详细请阅读配套测试条使用说明书，确定测试环境温度范围，并将仪器与试条放在测试环境温度范围内30分钟，再进行测试。
|  |  | 校正码不正确； | 对需调码的机器，调整仪器校正码与试条外包装上所标识的校正码一致；
HI | 测试结果高于仪器测量范围 | 测试结果低于仪器测量范围，请重复测试，若出现相同情况，请到医院就诊。 | 实际检测值高于仪器测量范围； | 请更换试条并按照标准的测试方法再次测量，若出现相同情况，请到医院就诊。
|  |  | 测试操作错误； | 请更换试条并按照标准的测试方法再次测量，若出现相同情况，请到医院就诊。
|  |  | 试条过期或变质； | 请更换新试条重新进行测试。
|  |  | 仪器、试条的温度过高或过低； | 仪器测试温度环境由试条测试温度决定，通常为10℃-40℃，不同试条稍有不同，详细请阅读配套测试条使用说明书，确定测试环境温度范围，并将仪器与试条放在测试环境温度范围内30分钟，再进行测试。
|  |  | 校正码不正确； | 对需调码的机器，调整仪器校正码与试条外包装上所标识的校正码一致；

## UG-11系列错误码
错误编码 | 错误内容 | 简略版回复 | 产生原因 | 解决办法
E-1 | 见通用错误码
E-2 | 见通用错误码
E-3 | 见通用错误码
E-4 | 见通用错误码
E-6 | 见通用错误码
LO | 见通用错误码
HI | 见通用错误码

## 安稳+Air血糖仪
错误编码 | 错误内容 | 简略版回复 | 产生原因 | 解决办法
LO | 见通用错误码
HI | 见通用错误码
E-1 | 见通用错误码
E-2 | 见通用错误码
E-3 | 见通用错误码
E-6 | 见通用错误码
E-7 | 见通用错误码

## 金稳+Air血糖仪
错误编码 | 错误内容 | 简略版回复 | 产生原因 | 解决办法
E-1 | 见通用错误码
E-2 | 见通用错误码
E-3 | 见通用错误码
E-6 | 见通用错误码
E-7 | 见通用错误码
E-8 | 见通用错误码
HI | 见通用错误码
LO | 见通用错误码

## hpalc系列
错误编码 | 错误内容 | 简略版回复 | 产生原因 | 解决办法
E-0 | 见通用错误码
E-1 | 见通用错误码
E-2 | 见通用错误码
E-3 | 见通用错误码
E-4 | 试条或检测错误 | 试条或检测错误，请拔条重新插入，重复出现E-4，更换新试条插入，如重复出现E-4，请与客服联系。 | 试条或检测错误 | 请拔条重新插入，重复出现E-4，更换新试条插入，如重复出现E-4，请与客服联系。
E-5 | 仪器吸入样本到测试完成之间，拔条 | 仪器吸入样本到测试完成之间，拔条，测试过程中请不要拔出试条。 | 仪器吸入样本到测试完成之间，拔条 | 测试过程中请不要拔出试条
E-6 | 见通用错误码
E-7 | 见通用错误码
E-8 | 测试过程数据异常 | 测试过程数据异常,请更换新试条重新进行测试。 | 测试过程数据异常 | 请更换新试条重新进行测试。
E-9 | 见通用错误码
LO | 见通用错误码
HI | 见通用错误码

## WL-1系列
错误编码 | 错误内容 | 简略版回复 | 产生原因 | 解决办法
E-1 | 见通用错误码
E-2 | 见通用错误码
E-3 | 见通用错误码
LO | 见通用错误码
HI | 见通用错误码

## 亲智血糖仪
错误编码 | 错误内容 | 简略版回复 | 产生原因 | 解决办法
E-1 | 见通用错误码
E-2 | 见通用错误码
E-3 | 见通用错误码
E-6 | 见通用错误码
E-10 | 充电中禁止测试 | 充电中禁止测试，请在充电线断开且平衡温度30分钟后再进行测试。
LO | 见通用错误码
HI | 见通用错误码

## 诺凡BA-803血压计
错误编码 | 错误内容 | 简略版回复 | 产生原因 | 解决办法
Er-U | 绑带过松，9s充气不到25mmHg | 检查主机同布套连接是否牢固，休息一下，绑紧布套重新测量
Er-H | 超压保护，超过295mmHg，自动排气 | 休息一下，绑紧布套重新测量
Er-1 | 未检测到脉搏 | 减少衣服，确认姿势和臂筒位置正确后重新测量
Er-2 | 干扰过多 | 保持心情放松，血压计适当远离手机及电脑等干扰源后重新测量
Er-3 | 测量结果有误 | 保持心情放松，血压计适当远离手机及电脑等干扰源后重新测量

## 诺凡BA-806血压计
错误编码 | 错误内容 | 简略版回复 | 产生原因 | 解决办法
Er-U | 内气袋带过松，未连接或漏气 | 检查主机同布套连接是否牢固，休息一下，绑紧布套重新测量
Er-H | 内气带超压保护 | 休息一下，绑紧布套重新测量
Er-1 | 未检测到脉搏 | 未检测到脉搏，请检查手臂范围是否在支持范围内
Er-2 | 干扰过多 | 保持心情放松，血压计适当远离手机及电脑等干扰源后重新测量
Er-3 | 测量结果有误 | 测量结果有误，请检查手臂范围是否在支持范围内
Er-4 | 外气袋打气超时，内气袋2.5s内气压超过35mmHg（101方案有，202方案无此错误） | 保持心情放松，血压计适当远离手机及电脑等干扰源后重新测量
Er-5 | 外气袋打气时，第一种情况15s外气袋压力打不到25mmHg;第二种情况虽然打气超过25mmHg ,但打气时间已经超过30s | 充气异常，请检查手臂范围是否在支持范围内
Er-6 | 外气袋打气时，外气袋气压超过450mmHg | 充气异常，请检查手臂范围是否在支持范围内